第20号様式(第3条関係)

年　　月　　日

島根県知事　　　　　　　　　　様

病院(診療所)の名称及び所在地

管理者氏名

診療用高エネルギー放射線発生装置設置届

1　診療用高エネルギー放射線発生装置の概要

| 製作者名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型式(製造年月) |  | ( 年 月) |  |
| 定格出力 | 電子線 | 最大エネルギー MeV (最大出力 Gy／min at 1m) |  |
|  | エックス線 | 最大エネルギー MeV (最大出力 Gy／min at 1m) |  |
| 用途 |  |  |  |
| 発生管容器の利用線錐以外の放射線量 (利用線錐の放射線量が1／1000以下) |  |  | 適 ・ 不適 |
| 照射終了直後の不要放射線からの防護措置 |  |  | 有 ・ 無 |
| 放射線発生時の自動表示装置 |  |  | 有 ・ 無 |
| 出入口が開放されているときの放射線の発生を遮断するインターロックの設置 |  |  | 適 ・ 不適 |
| エックス線装置の併設 |  |  | 有 ・ 無 |
| 放射線を体外照射すべき部位を決定するためのエックス線装置 (装置名) |  |  | 有 ・ 無 ( ) |

2　診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の概要

| 室名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物の主要構造部 |  |  |  | 耐火構造 ・ 不燃材料 ・ その他( ) |  |
| 使用室の防護物の概要 | 遮蔽物 場所 |  |  | 構造、材料、厚さ |  |
|  | 天井 |  |  |  |  |
|  | 床 |  |  |  |  |
|  | 周囲の画壁等 | 東 |  |  |  |
|  |  | 西 |  |  |  |
|  |  | 南 |  |  |  |
|  |  | 北 |  |  |  |
|  | 出入口の扉 |  |  |  |  |
|  | その他の開口部 |  |  |  |  |
| 画壁外側の実効線量が1mSv／週以下となる措置 |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |
|  |  |  |  |  | 通常出入口 か所 |
| 人が常時出入りする出入口の数 |  |  |  |  | その他 か所 (用途： ) |
| 放射線発生時の自動表示装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| 使用室である旨の標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| 移動型の高エネルギー発生装置 |  |  | 鍵のかかる保管場所 |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 鍵の保管方法 |  | 有 ・ 無 |
|  |  |  | 手術室でのみ電源が供給できる構造 |  | 有 ・ 無 |

3　放射線障害の防止に関する予防措置の概要

| 放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示 |  | 患者宛て | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 従事者宛て | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
| 管理区域 | 管理区域を設ける場所 |  | 別添図面のとおり |  |  |  |  |
|  | 境界における実効線量が1.3mSv／3月以下となる措置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 立ち入り制限措置 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
|  | 標識 |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
| 敷地内居住区域の境界における実効線量が250μSv／3月以下となる措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
| 敷地の境界における実効線量が250μSv／3月以下となる措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
| 入院患者(診療により被ばくする放射線を除く。)の実効線量が1.3mSv／3月以下となる放射線被ばく防止措置 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |  |  |
| 放射線診療従事者等の被ばく線量測定器 |  |  |  |  | 種類・名称 |  |  |
|  |  |  | 有 |  |  |  | ・無 |
|  |  |  |  | ・フィルムバッジ ・TLD ・ポケット線量計 ・ ・ |  |  |  |
| 放射線測定器 |  |  |  |  | 種類・名称 |  |  |
|  |  |  | 有 |  |  |  | ・無 |

4　当該機器を使用する医師、歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴

| 氏名 | 職種 | 経歴 |
| --- | --- | --- |
| 年 月 日生 |  | 資格取得年月日： 免許証番号： 第 号 |

(注)　氏名の下に生年月日を付記すること。

5　予定使用開始時期

年 月 日

添付書類

1　病院又は診療所の全体図面

2　管理区域を明示した隣接部(上下階を含む。)の平面図　1／50又は1／100

3　診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の詳細図　1／50又は1／100

4　漏洩線量計算書

5　診療用高エネルギー放射線発生装置の一覧表(変更の場合は、変更前と変更後のもの)

6　その他参考となる資料

備考　エックス線装置の併設の際は、別途届け出ること。